НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ ВЕСОВ VAGAR VP,VP-N

Для выбора  протокола передачи необходимо выполнить следующие действия:

Наберите на клавиатуре последовательно

4 5 6 Т 7 8 9 Т

На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится  SAL.

Нажмите клавишу  «3».

Весы перейдут в режим редактирования параметров.

Для перехода к редактированию следующего  параметра нажимать клавишу «Т».

Для изменения значений параметров нажимать клавишу «СУМ».

Нажмите несколько раз «Т» до момента, когда на индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится

Pr=<цифра>, где возможен выбор:

0 – непрерывная передача CAS AP;

1 – командный режим CAS AP.

2 – Mettler Toledo Tiger E

После выбора необходимого протокола нажать клавишу «Т» несколько раз,  до появления на индикаторе «СТОИМОСТЬ»

надписи  SAL.

Для выхода в режим взвешивания  нажать клавишу «0», или выключить  и снова включить весы.

ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА CAS AP ВЕСОВ VAGAR VP,VP-N

Подключение:

ВЕСЫ              КОМПЬЮТЕР

TXD(PIN 2) ---------- RXD(PIN 2)

RXD(PIN 3) ---------- TXD(PIN 3)

GND(PIN 5) ---------- GND(PIN 5)

Формат передачи данных:

Baudrate: 9600 Baud

Data bits: 8 data bits

Parity check: None parity

Stop bit: 1 stop bit

Формат отправки (результат ответа весов)

При весе 1,234 кг

весы будут отправлять HEX ： 01 02 53 20 30 31 2e 32 33 34 6b 67 65 03 04 00

Процесс связи

Команда ТАРА: 3C 54 4B 3E 09

Команда НОЛЬ: 3C 5A 4B 3E 09

1. Компьютер посылает байт ENQ (05 hex)

2. Весы отвечают байтом ACK (06 hex)

Если в течение 3 сек от компьютера не проходит ответ, запрос аннулируется

3. Компьютер посылает запрос DC1 (11 hex)

4. Весы передают блок данных

Состав данных при запросе DC1

SOH STX – команды

STA SIGN W4 W3 W2 W1 W0 UN1 UN0 – блок данных

BCC ETX EOT – команды

STA – признак стабильности веса. Если вес стабилен – значение «S», если нестабилен – «U».

SIGN – знак веса: отрицательный вес: «–», нулевой или положительный вес: « », перегрузка: «F»

от W4 до W0 – значение веса, при перегрузке – значение «F»

kg – единица измерения kg

BCC – контрольный байт

ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА Mettler Toledo Tiger E

Параметры порта RS232:

– скорость – 4800 бод;

– бит данных – 8;

– стоп бит – 1;

– контроль парности – дополнение к парности (Even).

Перед каждой командой на весы необходимо передать не менее двух нулей. В протоколе передачи данных используются цифры:

0 – 00h;

1 – 01h;

……….

9 – 09h.

Список команд приведен ниже в таблице.

Название                    Код команды                    Информация передача/прием

ТАРА                          1 ( 00000001 )                   ------------------------------------

Передача цены           2 ( 00000010 )                  (P1)(P2)(P3)(P4)(P5)(P6)

Запрос от весов          3 ( 00000011 )                  (W1)(W2)(W3)(W4)(W5)(W6)

(P1)(P2)(P3)(P4)(P5)(P6)

(A1)(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)

P – цена; W – масса; A – стоимость; P1, W1, A1 – младшие разряды. Если масса меньше или равна нулю, весы не передают никакой информации. Если масса не стабильна, возможна только передача команд.